咸丰县中医医院紧急采购CT的公告

为切实做好我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控及诊治工作，我院拟紧急采购CT机1台，确保患者检查救治，并根据《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库〔2020〕23号)要求，现将采购公告如下：

一、项目名称：64排128层螺旋CT机一台（具体参数见附件）

二、供应商资格要求

1、应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供扫描件）。

3、供应商需具备医疗器械经营企业许可证；所投产品须具备行业主管部分颁发的医疗器械注册证、注册登记表及附件（注册登记表注明有附件的必须提供）或检验报告（提供扫描件）

4、询价公告发布之日起前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录的书面声明。

三、报名材料

本次不设报名环节，所有报名资料盖章扫描后传至1458045233@qq.com
    1、法定代表人授权书、授权代表身份证。
      2、有效的企业法人营业执照、投标人为生产厂家的需具备医疗器械生产许可证及医疗器械产品注册证；投标人为经销商的需具备医疗器械经营许可证、组织机构代码证、税务登记证，若已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照。
      3、产品有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。

四、询价时间、地点
      询价时间：2020年2月26日10时
      报名咨询电话： 0718-6822082
      技术咨询请联系设备科，咨询电话：15997716666。

五、报价文件要求
1、报价文件包含：报价表（加盖公章）、加盖公章的《营业执照》、《医疗器械生产/经营企业许可证》《税务登记证》复印件、生产厂家授权委托书(可中标后提供)、法定代表人授权委托书、法定代表人和授权代表人身份证复印件，产品注册证书，产品详细参数，相关生产许可材料，耗材及设备所有零配件、易损件分项独立报价，宣传彩页，提供近三年同款同型号的采购合同或者中标通知书，报名单位认为需要提供的其他材料等。(中标供应商疫情结束后提供所有纸质文件两份)
2、报价表格式如下：

	序号
	货物名称
	制造商名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	质保期（年）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货时间
	

	合计（元）
	小写                   
大写                   


六、成交通知书

在成交供应商确定后，向成交供应商发出成交通知书。

七、商务要求

1、交货日期：

合同签订后7日内完成并交付使用。

2、交货地点：

咸丰县中医医院

3、质保期及售后服务：

提供1年保修服务，接到故障电话后立即响应并在2小时内到达现场

4、付款方式：

签订合同时约定

5、验收要求：

需达到采购要求

*递交响应文件截止时间和报价时间递交响应文件截止时间：2020年2月26日上午10：00 时（8:30时开始接受响应文件）。递交响应文件截止时间即为报价时间，逾期送达的响应文件概不接受。因湖北是此次疫情重灾区，所有人员无法抵达咸丰县中医医院，所有资料及报价文件按要求盖章扫描后于2020年2月26日上午10点前传至1458045233@qq.com。

 附件：
                64排128层CT参数

一、招标货物一览表：
	序号
	货物名称
	数量
	总体要求

	1
	多层螺旋CT
	1套
	机架物理转速：(0.35秒/360(（不接受等效值）
探测器排数：(64排


二、设备技术要求及相应配置
	序号
	项目
	招标要求

	基本要求

	*
	影像链
	为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产。

	1、机架系统　

	1.1
	机架孔径
	≥70cm

	1.2
	球管焦点到等中心点的距离
	≤54cm

	*1.3
	球管焦点到探测器的距离
	≤95cm

	1.4
	机架内部冷却方式
	风冷

	1.5
	智能数控触摸平板尺寸
	≥12寸

	1.6
	机架病人信息显示
	有

	*2、人工智能自动定位系统（需要技术白皮书中明确说明）

	2.1
	机架旁可以选择扫描协议，与主控台实时同步
	具备，需要技术白皮书中明确说明

	2.2
	3D 传感器，可以通过识别扫描定位点识别扫描范围
	具备，需要技术白皮书中明确说明

	2.3
	具备提供患者朝向错误提示功能
	具备，需要技术白皮书中明确说明

	2.4
	扫描床可以自动升床，自动升床到孔径等中心
	具备，需要技术白皮书中明确说明

	3、探测器　

	*3.1
	探测器类型
	集成化探测器，GE提供视网膜探测器，西门子提供光子探测器，飞利浦提供微平板探测器

	3.2
	亚毫米探测器排列
	≥64排

	3.3
	每排探测器物理个数
	≥848个

	*3.4
	探测器单元总数
	≥54272个

	3.5
	共轭采集技术
	有

	3.6
	轴位扫描成像
	≥128层/360°

	*3.7
	探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度
	≥40mm

	3.8
	探测器采样率
	≥4920HZ

	4、球管及高压发生器　

	4.1
	高压发生器功率
	≥72KW

	4.2
	等效高压发生器功率
	≥400KW（技术白皮书中有明确说明）

	4.3
	球管阳极热容量
	≥7MHu

	4.4
	等效阳极热容量
	≥39Mhu（技术白皮书中有明确说明）

	*4.5
	阳极最大散热率
	≥1070KHU/min

	*4.6
	球管最小输出电流
	≤10mA

	4.7
	最大毫安输出
	≥560mA

	4.8
	球管最高电压
	≥140KV

	4.9
	最低输出剂量mAs
	≤3.5mAs

	*4.10
	小焦点大小
	≤0.6mm×0.7mm

	*4.11
	大焦点大小
	≤0.9mm×0.9mm

	5、扫描床　

	5.1
	床水平移动范围
	≥1745mm

	5.2
	床水平移动速度
	≥175mm/s

	5.3
	床面可降至离地面最低距离
	≤430mm

	5.4
	床定位精度
	±0.25mm

	*5.5
	床载重量
	≥227KG

	6、扫描参数　

	*6.1
	最快扫描速度（360度非等效）
	≤0.35s

	6.2
	25毫秒步进的心脏变速扫描技术
	有

	6.3
	最小扫描层厚
	≤0.625mm

	6.4
	定位像长度
	≥160cm

	6.5
	定位像方向
	后前，前后，左右侧位，任意角度

	6.6
	图像最快重建速度
	≥55幅/秒（技术白皮书中有说明）

	6.7
	最低可分辨CT值
	-31743Hu

	6.8
	最高可分辨CT值
	+31743Hu

	7、图像质量与剂量　

	*7.1
	空间分辨率 MTF10%
	≥16LP/cm 

	*7.2
	可视空间分辨率
	≤0.28mm（技术白皮书中有明确标明）

	7.3
	密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量
	≤4.87mGy（技术白皮书中有明确标明）

	*7.4
	提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台
	GE提供ASiR-V,飞利浦提供iMR，西门子提供ADMIRE

	*7.5
	提供去金属伪影技术
	具备，需要技术白皮书中明确说明

	8、临床应用软件　

	8.1
	MPR
	有

	8.2
	MPVR
	有

	8.3
	3D软件包
	有

	8.4
	最大密度投影MIP
	有

	8.5
	最小密度投影MinIP
	有

	8.6
	表面三维SSD
	有

	8.7
	模拟手术刀技术
	有

	8.8
	透明技术
	有

	8.9
	三维容积显示VR
	有

	8.10
	三维血管CTA
	有

	8.11
	仿真内窥镜功能
	要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行)

	8.12
	CT电影
	有

	8.13
	造影剂智能动态跟踪
	一次注射完成

	8.14
	肺纹理增强软件
	有

	8.15
	运动伪影校正软件
	有

	8.16
	后颅窝伪影校正软件
	有

	8.17
	脑组织表明积分重建
	有

	8.18
	脑出血精确测量
	有，要求一键式测量

	8.19
	直接二维多平面浏览器
	有

	8.20
	直接三维重建功能
	有

	8.21
	X射线优化滤过功能及装置
	有

	8.22
	低剂量肺扫描技术
	可达到最低4mAs的扫描剂量

	8.23
	高分辨率肺扫描软件
	有，可提供融合的高分辨率肺扫描

	9、心脏成像功能　

	9.1
	心脏扫描速度（360度）
	≤350毫秒

	9.2
	心脏扫描扇区重建方式
	≥4扇区

	9.3
	4D心脏电影重建
	有

	9.4
	零键心脏处理工作流
	有，要求全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像。

	9.5
	冠脉及心脏的三维成像
	有

	9.6
	短轴、长轴重建
	有

	9.7
	任意截面的实时二维心脏成像
	有

	9.8
	各期相图像
	有，从0%-99%

	9.9
	冠脉搭桥及支架通透性显示
	有

	9.10
	冠脉内窥镜
	有

	9.11
	自动定义冠脉中心线及中心平面
	有

	9.12
	对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线
	有

	9.13
	冠状动脉搭桥及支架放置计划
	有

	9.14
	冠状动脉斑块类IVUS分析
	有

	9.15
	CAD冠脉彩色编码技术
	有

	9.16
	心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室）
	有

	9.17
	零键式左心功能分析
	有

	9.18
	冠脉树自动提取功能
	有

	9.19
	心肌相对灌注
	有

	10
	单键去骨技术
	有

	11
	外周血管自动提取及分析
	有 

	12
	血栓自动提取及测量
	有

	13
	腹部多期相融合
	有 

	14
	PACS信息自动搜索、自动调入
	有

	15
	病灶边界自动勾画及测量
	有

	16
	主控制台 
	　

	*17
	肺结节自动检测功能
	具备

	17.1
	可以根据需求自动检测出2mm以上的肺结节
	具备

	17.2
	自动提取肺结节，显示肺结节体积
	具备

	17.3
	自动显示肺结节和周围的组织关系
	具备

	17.4
	具备患者复查自动匹配图像功能
	具备

	*18
	高级融合功能，能够融合MR，PET不同设备的图像，能够融合和匹配同一患者不同时间的图像
	具备

	19
	主控台
	　

	19.1
	主频
	≥8*2.1 GHz

	19.2
	内存
	≥64 GB

	19.3
	硬盘容量
	≥2000 GB

	19.4
	图像存储量
	≥460000幅无压缩图像（512×512）

	*19.5
	1024*1024重建矩阵
	具备

	19.6
	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
	有

	19.7
	同步同屏显示不同方式后处理的图像
	有

	*19.8
	高分辨率显示器
	2台，19英寸液晶彩显   （1024× 1280）

	19.9
	自动照相技术
	有

	19.10
	自动语音系统及双向语音传输
	有

	19.11
	Dicom3.0 网络接口
	有

	19.12
	远程维修诊断系统
	有

	19.13
	Dicom3.0激光相机接口
	有

	*20
	原厂原装高级后处理工作站（如有进口必须提供进口工作站）
	具备，GE提供AW工作站，飞利浦提供星云工作站，西门子提供Syngo Via工作站

	20.1
	主频:
	≥6X3.7 GHz

	20.2
	内存
	≥30GB

	20.3
	硬盘
	≥900GB

	20.4
	图像存储(512x512)
	≥1,900,000幅 

	20.5
	显示器
	2台，19英寸液晶彩显示器（1024×1280）

	20.6
	图像在主机与工作站之间双向传输的功能
	有

	20.7
	工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能
	有

	20.8
	jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘
	有

	20.9
	工作站激光相机DICOM接口
	有

	21
	其他配置
	　

	21.1
	图像存档系统(CD-R)
	有

	21.2
	图像存档系统(DVD-R)
	有

	21.3
	心电门控装置
	有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控

	21.4
	冠状头托
	具备

	21.5
	牵引带
	具备

	21.6
	输液袋固定架
	具备

	21.7
	长身固定带
	具备

	21.8
	CT扫描桌
	具备

	21.9
	CT扫描椅
	具备

	21.10
	扫描床防撞防护
	具备

	*22.1
	冠脉运动追踪冻结平台
	具备

	*22.2
	单扇区时间分辨率
	≤29ms

	22.3
	双筒高压注射器
	配备一套

	22.4
	灰阶诊断医用显示器
	配备21.3寸，3M医用显示器一台


*参数为必须满足参数
法人（负责人）代表授权书

咸丰县中医医院：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：        被授权人（签章）：             

法定（负责人）代表人（签章）：      身份证号码：                

电话：                  电话（手机）：                  

传真：                  办公电话/传真：                

	粘贴被授权人身份证（复印件）


参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

咸丰县中医医院： 

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 

1.我方因违法经营被追究过刑事责任； 

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。 

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则招标人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果(包括经济损失)。     

特此声明！ 

供应商名称（公章）：                           

授权代表（签字）:                              

日期：                                         

